## Comparativa VIEJO vs REPARADO
Banco de validación 2ª ronda — Detector VIEJO vs REPARADO (bidireccional + refractario) + compuerta de calidad
Ground truth = anotaciones .atr de MIT-BIH · Tolerancia ±50ms · Ventana 180s · ⚠ el error de HR está marcado 'NO usar solo' -- úsense sensibilidad/VPP como criterio
Registro | Descripción | prominence_factor | Latidos GT | HR GT (bpm) | Sens. VIEJO | VPP VIEJO | Err.HR VIEJO (NO usar solo) | Sens. REPARADO | VPP REPARADO | Err.HR REPARADO (NO usar solo) | Competencias bifásicas | Confianza compuerta | Decisión compuerta
100-MLII | Base limpia #1 (ritmo sinusal normal, MLII) | 0.3 | 223 | 74.3 | 1 | 0.688 | 33.8 | 1 | 0.508 | 72.1 | 69 |  | RECHAZA
100-MLII | Base limpia #1 (ritmo sinusal normal, MLII) | 0.5 | 223 | 74.3 | 1 | 0.858 | 12.4 | 1 | 0.606 | 48.4 | 69 |  | RECHAZA
100-MLII | Base limpia #1 (ritmo sinusal normal, MLII) | 0.7 | 223 | 74.3 | 1 | 0.974 | 2 | 1 | 0.731 | 27.3 | 69 |  | RECHAZA
100-MLII | Base limpia #1 (ritmo sinusal normal, MLII) | 1 | 223 | 74.3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.914 | 6.9 | 69 | 0.659 | ACEPTA
100-MLII | Base limpia #1 (ritmo sinusal normal, MLII) | 1.5 | 223 | 74.3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 61 | 0.893 | ACEPTA
100-MLII | Base limpia #1 (ritmo sinusal normal, MLII) | 2 | 223 | 74.3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0.893 | ACEPTA
103-MLII | Base limpia #2 (ritmo sinusal normal, MLII) | 0.3 | 212 | 70.8 | 1 | 0.88 | 9.5 | 1 | 0.7 | 30.1 | 0 |  | RECHAZA
103-MLII | Base limpia #2 (ritmo sinusal normal, MLII) | 0.5 | 212 | 70.8 | 1 | 0.922 | 5.8 | 1 | 0.876 | 9.8 | 0 |  | RECHAZA
103-MLII | Base limpia #2 (ritmo sinusal normal, MLII) | 0.7 | 212 | 70.8 | 1 | 0.955 | 3.1 | 1 | 0.946 | 3.8 | 0 | 0.654 | ACEPTA
103-MLII | Base limpia #2 (ritmo sinusal normal, MLII) | 1 | 212 | 70.8 | 1 | 0.977 | 1.4 | 1 | 0.977 | 1.4 | 0 | 0.772 | ACEPTA
103-MLII | Base limpia #2 (ritmo sinusal normal, MLII) | 1.5 | 212 | 70.8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.921 | ACEPTA
103-MLII | Base limpia #2 (ritmo sinusal normal, MLII) | 2 | 212 | 70.8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.921 | ACEPTA
117-MLII | QRS predominante negativo (MLII) -- ronda 1: sens ya era 1.0, VPP 0.51 | 0.3 | 150 | 49.9 | 1 | 0.507 | 48.9 | 1 | 0.336 | 99.1 | 0 |  | RECHAZA
117-MLII | QRS predominante negativo (MLII) -- ronda 1: sens ya era 1.0, VPP 0.51 | 0.5 | 150 | 49.9 | 1 | 0.51 | 48.2 | 1 | 0.362 | 88 | 0 |  | RECHAZA
117-MLII | QRS predominante negativo (MLII) -- ronda 1: sens ya era 1.0, VPP 0.51 | 0.7 | 150 | 49.9 | 1 | 0.514 | 47.5 | 1 | 0.421 | 69 | 0 |  | RECHAZA
117-MLII | QRS predominante negativo (MLII) -- ronda 1: sens ya era 1.0, VPP 0.51 | 1 | 150 | 49.9 | 1 | 0.514 | 47.5 | 1 | 0.467 | 57.2 | 0 |  | RECHAZA
117-MLII | QRS predominante negativo (MLII) -- ronda 1: sens ya era 1.0, VPP 0.51 | 1.5 | 150 | 49.9 | 1 | 0.514 | 47.5 | 1 | 0.514 | 47.5 | 0 |  | RECHAZA
117-MLII | QRS predominante negativo (MLII) -- ronda 1: sens ya era 1.0, VPP 0.51 | 2 | 150 | 49.9 | 1 | 0.528 | 44.9 | 1 | 0.528 | 44.9 | 0 |  | RECHAZA
108-MLII | Bajo voltaje + PACs (MLII) -- ronda 1: sens catastrofica 0.16-0.18 | 0.3 | 177 | 58.9 | 0.181 | 0.087 | 63.9 | 0.966 | 0.306 | 127.3 | 11 |  | RECHAZA
108-MLII | Bajo voltaje + PACs (MLII) -- ronda 1: sens catastrofica 0.16-0.18 | 0.5 | 177 | 58.9 | 0.169 | 0.087 | 55.5 | 0.966 | 0.329 | 114.3 | 9 |  | RECHAZA
108-MLII | Bajo voltaje + PACs (MLII) -- ronda 1: sens catastrofica 0.16-0.18 | 0.7 | 177 | 58.9 | 0.169 | 0.094 | 47.7 | 0.966 | 0.359 | 99.9 | 9 |  | RECHAZA
108-MLII | Bajo voltaje + PACs (MLII) -- ronda 1: sens catastrofica 0.16-0.18 | 1 | 177 | 58.9 | 0.164 | 0.109 | 30.2 | 0.96 | 0.434 | 71.9 | 9 |  | RECHAZA
108-MLII | Bajo voltaje + PACs (MLII) -- ronda 1: sens catastrofica 0.16-0.18 | 1.5 | 177 | 58.9 | 0.158 | 0.204 | -10.4 | 0.955 | 0.643 | 28.8 | 8 |  | RECHAZA
108-MLII | Bajo voltaje + PACs (MLII) -- ronda 1: sens catastrofica 0.16-0.18 | 2 | 177 | 58.9 | 0.153 | 0.429 | -36.8 | 0.944 | 0.848 | 6.7 | 7 |  | RECHAZA
228-MLII | Arritmia real (PVCs, MLII) | 0.3 | 229 | 76.3 | 0.873 | 0.664 | 24.9 | 0.817 | 0.437 | 66.4 | 80 |  | RECHAZA
228-MLII | Arritmia real (PVCs, MLII) | 0.5 | 229 | 76.3 | 0.865 | 0.756 | 11.8 | 0.821 | 0.524 | 43.3 | 77 |  | RECHAZA
228-MLII | Arritmia real (PVCs, MLII) | 0.7 | 229 | 76.3 | 0.86 | 0.814 | 5 | 0.812 | 0.612 | 25.2 | 61 |  | RECHAZA
228-MLII | Arritmia real (PVCs, MLII) | 1 | 229 | 76.3 | 0.852 | 0.871 | 0.3 | 0.856 | 0.731 | 13.1 | 7 |  | RECHAZA
228-MLII | Arritmia real (PVCs, MLII) | 1.5 | 229 | 76.3 | 0.655 | 0.909 | -20 | 0.69 | 0.798 | -10.3 | 0 |  | RECHAZA
228-MLII | Arritmia real (PVCs, MLII) | 2 | 229 | 76.3 | 0.306 | 0.909 | -47.7 | 0.336 | 0.794 | -41.2 | 0 |  | RECHAZA
207-MLII | Extremo: fibrilacion/flutter ventricular + ruido (MLII) | 0.3 | 222 | 73.8 | 0.356 | 0.282 | 19.4 | 0.842 | 0.454 | 63.4 | 43 |  | RECHAZA
207-MLII | Extremo: fibrilacion/flutter ventricular + ruido (MLII) | 0.5 | 222 | 73.8 | 0.356 | 0.307 | 11.7 | 0.842 | 0.51 | 48.4 | 43 |  | RECHAZA
207-MLII | Extremo: fibrilacion/flutter ventricular + ruido (MLII) | 0.7 | 222 | 73.8 | 0.351 | 0.329 | 5 | 0.838 | 0.578 | 33.4 | 43 |  | RECHAZA
207-MLII | Extremo: fibrilacion/flutter ventricular + ruido (MLII) | 1 | 222 | 73.8 | 0.351 | 0.366 | -3 | 0.833 | 0.636 | 23 | 32 |  | RECHAZA
207-MLII | Extremo: fibrilacion/flutter ventricular + ruido (MLII) | 1.5 | 222 | 73.8 | 0.342 | 0.555 | -28.4 | 0.829 | 0.807 | 2 | 23 |  | RECHAZA
207-MLII | Extremo: fibrilacion/flutter ventricular + ruido (MLII) | 2 | 222 | 73.8 | 0.279 | 0.681 | -43.7 | 0.757 | 0.898 | -11.7 | 11 |  | RECHAZA
233-MLII | Ruido/artefacto (MLII) -- la prueba del espejismo de HR promedio | 0.3 | 313 | 104.1 | 0.863 | 0.839 | 3.1 | 0.997 | 0.619 | 63.8 | 24 |  | RECHAZA
233-MLII | Ruido/artefacto (MLII) -- la prueba del espejismo de HR promedio | 0.5 | 313 | 104.1 | 0.863 | 0.844 | 2.5 | 0.997 | 0.647 | 56.4 | 24 |  | RECHAZA
233-MLII | Ruido/artefacto (MLII) -- la prueba del espejismo de HR promedio | 0.7 | 313 | 104.1 | 0.863 | 0.852 | 1.5 | 0.997 | 0.678 | 49.1 | 24 |  | RECHAZA
233-MLII | Ruido/artefacto (MLII) -- la prueba del espejismo de HR promedio | 1 | 313 | 104.1 | 0.859 | 0.865 | -0.5 | 0.997 | 0.755 | 33.4 | 24 |  | RECHAZA
233-MLII | Ruido/artefacto (MLII) -- la prueba del espejismo de HR promedio | 1.5 | 313 | 104.1 | 0.85 | 0.878 | -3.2 | 0.997 | 0.881 | 13.7 | 22 |  | RECHAZA
233-MLII | Ruido/artefacto (MLII) -- la prueba del espejismo de HR promedio | 2 | 313 | 104.1 | 0.824 | 0.97 | -15.3 | 0.997 | 0.963 | 3.7 | 20 | 0.617 | ACEPTA
118-MLII | Bloqueo de rama derecha (MLII) | 0.3 | 220 | 73.4 | 0.991 | 0.619 | 43.8 | 0.641 | 0.37 | 53.5 | 0 |  | RECHAZA
118-MLII | Bloqueo de rama derecha (MLII) | 0.5 | 220 | 73.4 | 0.991 | 0.736 | 25.1 | 0.641 | 0.452 | 30.5 | 0 |  | RECHAZA
118-MLII | Bloqueo de rama derecha (MLII) | 0.7 | 220 | 73.4 | 0.991 | 0.865 | 10.4 | 0.65 | 0.548 | 13.4 | 0 |  | RECHAZA
118-MLII | Bloqueo de rama derecha (MLII) | 1 | 220 | 73.4 | 0.991 | 0.982 | 0.8 | 0.655 | 0.634 | 2.4 | 0 | 0.736 | ACEPTA
118-MLII | Bloqueo de rama derecha (MLII) | 1.5 | 220 | 73.4 | 0.991 | 0.995 | -0.2 | 0.645 | 0.643 | 0.4 | 0 | 0.83 | ACEPTA
118-MLII | Bloqueo de rama derecha (MLII) | 2 | 220 | 73.4 | 0.982 | 0.995 | -0.9 | 0.673 | 0.67 | 0.4 | 0 | 0.803 | ACEPTA
210-MLII | Fibrilacion auricular SOSTENIDA (98% de la duracion bajo (AFIB), MLII) -- anadido tras 1a revision | 0.3 | 268 | 89.1 | 0.944 | 0.755 | 22.4 | 0.981 | 0.699 | 36.1 | 12 |  | RECHAZA
210-MLII | Fibrilacion auricular SOSTENIDA (98% de la duracion bajo (AFIB), MLII) -- anadido tras 1a revision | 0.5 | 268 | 89.1 | 0.944 | 0.835 | 11.7 | 0.981 | 0.769 | 24.7 | 12 |  | RECHAZA
210-MLII | Fibrilacion auricular SOSTENIDA (98% de la duracion bajo (AFIB), MLII) -- anadido tras 1a revision | 0.7 | 268 | 89.1 | 0.944 | 0.9 | 4.3 | 0.981 | 0.868 | 11.7 | 12 |  | RECHAZA
210-MLII | Fibrilacion auricular SOSTENIDA (98% de la duracion bajo (AFIB), MLII) -- anadido tras 1a revision | 1 | 268 | 89.1 | 0.944 | 0.941 | 0.3 | 0.981 | 0.923 | 5.7 | 12 |  | RECHAZA
210-MLII | Fibrilacion auricular SOSTENIDA (98% de la duracion bajo (AFIB), MLII) -- anadido tras 1a revision | 1.5 | 268 | 89.1 | 0.937 | 0.965 | -2.7 | 0.981 | 0.946 | 3.3 | 9 | 0.65 | ACEPTA
210-MLII | Fibrilacion auricular SOSTENIDA (98% de la duracion bajo (AFIB), MLII) -- anadido tras 1a revision | 2 | 268 | 89.1 | 0.929 | 0.988 | -5.3 | 0.974 | 0.978 | -0.3 | 6 | 0.688 | ACEPTA
217-MLII | Ritmo con marcapasos (mayoria de latidos simbolo "/", MLII) -- anadido tras 1a revision | 0.3 | 217 | 72.2 | 0.995 | 0.516 | 67.1 | 0.147 | 0.063 | 97.8 | 87 |  | RECHAZA
217-MLII | Ritmo con marcapasos (mayoria de latidos simbolo "/", MLII) -- anadido tras 1a revision | 0.5 | 217 | 72.2 | 0.995 | 0.524 | 65.2 | 0.147 | 0.07 | 81.2 | 87 |  | RECHAZA
217-MLII | Ritmo con marcapasos (mayoria de latidos simbolo "/", MLII) -- anadido tras 1a revision | 0.7 | 217 | 72.2 | 0.995 | 0.526 | 64.9 | 0.147 | 0.073 | 73.6 | 87 |  | RECHAZA
217-MLII | Ritmo con marcapasos (mayoria de latidos simbolo "/", MLII) -- anadido tras 1a revision | 1 | 217 | 72.2 | 0.995 | 0.539 | 61.5 | 0.147 | 0.077 | 67.2 | 87 |  | RECHAZA
217-MLII | Ritmo con marcapasos (mayoria de latidos simbolo "/", MLII) -- anadido tras 1a revision | 1.5 | 217 | 72.2 | 0.995 | 0.614 | 45.1 | 0.147 | 0.088 | 48.5 | 87 |  | RECHAZA
217-MLII | Ritmo con marcapasos (mayoria de latidos simbolo "/", MLII) -- anadido tras 1a revision | 2 | 217 | 72.2 | 0.935 | 0.976 | -3 | 0.147 | 0.14 | 4 | 85 | 0.698 | ACEPTA
100-V5 | Registro 100, derivacion V5 (misma senal, otra derivacion) -- anadido tras 1a revision | 0.3 | 223 | 74.3 | 1 | 0.654 | 39.5 | 0.996 | 0.489 | 76.9 | 69 |  | RECHAZA
100-V5 | Registro 100, derivacion V5 (misma senal, otra derivacion) -- anadido tras 1a revision | 0.5 | 223 | 74.3 | 1 | 0.756 | 24.1 | 0.996 | 0.509 | 71.1 | 67 |  | RECHAZA
100-V5 | Registro 100, derivacion V5 (misma senal, otra derivacion) -- anadido tras 1a revision | 0.7 | 223 | 74.3 | 1 | 0.851 | 13.1 | 0.996 | 0.521 | 67.8 | 65 |  | RECHAZA
100-V5 | Registro 100, derivacion V5 (misma senal, otra derivacion) -- anadido tras 1a revision | 1 | 223 | 74.3 | 1 | 0.945 | 4.4 | 1 | 0.588 | 52.1 | 58 |  | RECHAZA
100-V5 | Registro 100, derivacion V5 (misma senal, otra derivacion) -- anadido tras 1a revision | 1.5 | 223 | 74.3 | 1 | 0.996 | 0.3 | 1 | 0.751 | 24.6 | 24 |  | RECHAZA
100-V5 | Registro 100, derivacion V5 (misma senal, otra derivacion) -- anadido tras 1a revision | 2 | 223 | 74.3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.978 | 1.7 | 5 | 0.686 | ACEPTA

## ALERTA CRÍTICA — falso-aceptado
Falso-aceptado de la compuerta de calidad (confianza alta, sensibilidad real muy baja)
Registro | prominence_factor | Sensibilidad real | VPP real | Confianza (compuerta) | Decisión | Mecanismo
217-MLII | 2 | 0.147 | 0.14 | 0.698 | ACEPTA | Ritmo con marcapasos: la supresión refractoria elige la deflexión negativa (mayor amplitud absoluta) del QRS ancho en vez de la positiva que coincide con la anotación -- el desfase resultante (~60-70ms) cae fuera de la tolerancia ±50ms. La regularidad/consistencia de amplitud de las espigas de marcapasos engaña a la métrica de confianza (que no usa ground truth).